ПРОТОКОЛ

______________________рассмотрения  и оценки котировочных заявок__________________________

30  ноября  2007г.                                       №  52 (349-06-2007)                                г. Реутов

На заседании Единой комиссии Муниципального учреждения «Центральная городская больница г.Реутова» (далее -  Единая комиссия) присутствовали:

Председатель Единой комиссии:

Лакунин К.Ю.- главный врач МУ «ЦГБ г.Реутова»

Заместитель председателя Единой комиссии:

Варчак В.А.- зам.главного врача МУ «ЦГБ г.Реутова» по организации первичной мед. помощи и УКМП

Члены Единой комиссии:

Свитко Д.Р.- зам.главного врача по финансовым вопросам - главный бухгалтер МУ «ЦГБ г.Реутова»

Дудин В.А.- зам.главного врача МУ «ЦГБ г.Реутова» по АХЧ

Садкова М.В.- руководитель группы маркетинга МУ «ЦГБ г.Реутова»

Солодовникова Г.Ф. – ведущий специалист группы маркетинга МУ «ЦГБ г. Реутова»

От муниципального заказчика: Лакунин К.Ю.- главный врач МУ «ЦГБ г.Реутова»

Член комиссии - Сальникова С.В.- отсутствует (больничный лист).

Комиссия  правомочна осуществлять свои функции по рассмотрению и оценке котировочных заявок, т.к. присутствуют более 50% членов комиссии (6 из 7).

Повестка дня: Определение победителя в проведении запроса котировок на поставку портативного экспресс-анализатора биохимических параметров свежей цельной крови   для нужд МУ «ЦГБ г.Реутова»

Заказчик: Муниципальное учреждение «Центральная городская больница г.Реутова»,

адрес: МО, 143960,  г. Реутов, ул. Ленина, д. 2а, тел/факс: 528-30-29

Предмет закупки:

Портативный экспресс-анализатор биохимических параметров свежей цельной крови.– 1 шт.

| Наименование параметра | Функция или величина параметра |
| --- | --- |
| Тип прибора | Портативный экспресс-анализатор биохимических параметров свежей цельной крови |
| Принцип измерения показателей: | Измерение показателей биохимического состава крови непосредственно у постели больного во время проведения лечебных процедур (Point of care) |
| Целевые подразделения: | Малые и большие операционные, реанимация, отделения интенсивной терапии, катетеризационные лаборатории, гемодиализ и ЭМЛ, малые клинические лаборатории, подразделения экстренной медицинской помощи, спасательные службы, ветеринарные клиники |
| Специальные условия для работы с прибором | Для работы с прибором не требуется соблюдения режима и условий лаборатории, навыков лаборанта |
| Питание | Работа от сети переменного тока и от аккумулятора |
| Тип аккумулятора | Перезаряжаемый никель-металлгидридный аккумулятор |
| Размеры аккумулятора | Не более 159х57х32мм |
| Вес аккумулятора | Не более 397г |
| Время полной зарядки аккумулятора | Не более 2,5-7 часов |
| Зарядное устройство | Зарядное устройство для одновременной зарядки не менее 2 аккумуляторов |
| Размер зарядного устройства | Не более 191х89х89 мм |
| Вес зарядного устройства | Не более 907г |
| Режим экономии заряда аккумулятора | Переход анализатора в "спящий режим" для экономии заряда аккумулятора |
| Время работы аккумулятора | Не менее 30-40 тестов при полной зарядке |
| Сигнал оповещения | Оповещение оператора о низком заряде батареи |
| Принтер | Встроенный термопринтер |
| Рабочий температурный диапазон | От 15 до 30ºС |
| Дисплей | Встроенный жидкокристаллический сенсорный дисплей, диагональ не менее 13 см |
| Параметры, выводимые на дисплей | Просмотр результатов тестов, подсказки оператору, меню ввода данных о пациенте, анализаторе и тестах |
| Подсветка дисплея | Автоматическая регулируемая подсветка дисплея для улучшения видимости в условиях низкой освещенности |
| Клавиатура | Сенсорная клавиатура |
| Ручка для переноски | Встроенная удобная ручка для переноски |
| Контакт биологического материала с анализатором | Контакт биологического материала с анализатором полностью исключен |
| Ежедневная обязательная обработка частей анализатора дезинфицирующими средствами | Не требуется |
| Тип используемого биоматериала | Использование для анализа свежей венозной, артериальной и капиллярной крови |
| Возможность расширения функций | Возможность быстрого расширения функций прибора с помощью заменяемого краевого разъема для картриджей |
| Минимальный объем образца | Не менее 125 мкл |
| Максимальный объем образца | Не менее 5,0 мл |
| Стандартный объем образца | Не менее 200 мкл |
| Время анализа | В диапазоне не менее 60-300 с |
| Калибровка прибора | Автокалибровка |
| Тип расходных материалов | Одноразовые мультипараметрические картриджи для проведения тестов со встроенным резервуаром для сбора избытка крови образца |
| Определение типа картриджа оператором | По информации на упаковке |
| Определение типа и срока годности картриджа анализатором | Автоматическое определение типа и срока годности картриджа после ввода оператором информации с упаковки или считывания бар-кода |
| Хранение картриджей | При комнатной температуре (15-30ºС) в течение всего срока годности |
| Размер картриджа | Не более 66х33х15,24мм |
| Вес картриджа | Не более 28г |
| Калибровка картриджей | Самокалибровка |
| Защита от попадания биоматериала в анализатор | Закрытый резервуар картриджа для предотвращение попадания избытка крови в образце в анализатор |
| Контроль температуры образца | Инфракрасный датчик для контроля температуры образца |
| Способ забора и ввода образца крови | Применение стандартных Luer шприцов с литиевой солью гепарина, гепарин-натрием, а также негепаринизированных шприцов |
| Устройство забора и ввода образца капиллярной крови | Капилляры с литиевой солью гепарина |
| Устройство безболевого забора капиллярной крови у взрослых | Возможность безболевого забора образцов капиллярной крови у взрослых при помощи специальных одноразовых картриджей |
| Устройство безболевого забора капиллярной крови у детей | Возможность безболевого забора образцов капиллярной крови у детей при помощи специальных одноразовых картриджей |
| Устройство безболевого забора капиллярной крови у новорожденных | Возможность безболевого забора образцов капиллярной крови у новорожденных при помощи специальных одноразовых картриджей |
| Хранение картриджей | При комнатной температуре (15-30ºС) в течение всего срока годности |
| Возможность измерения параметров: | рН |
|  | рО2 |
|  | рСО2 |
|  | Na+ |
|  | K+ |
|  | Ионизированный Ca (iCa) |
|  | Гематокрит (Hct) |
|  | Cl |
|  | Азот мочевины (BUN) |
|  | Глюкоза |
|  | Креатинин |
|  | Лактат |
| Возможность расчета параметров: | Бикарбонат (HCO3-) |
|  | Общий СО2 (ТСО2) |
|  | Избыток оснований крови (BEb) |
|  | Избыток оснований внеклеточной жидкости (BEect) |
|  | SPO2 |
|  | Общий гемоглобин (tHb) |
|  | pH-нейтрализованный ионизированный кальций (iCa(N)) |
| Метод измерения рН, pH,pCO2, Na+, K+, Cl, iCa | Потенциометрический с использованием технологии ион-специфического электрода |
| Метод измерения азота мочевины | Потенциометрический энзимный (уреаза) |
| Метод измерения pO2 | Амперометрический на принципах электрода Кларка. |
| Метод измерения гематокрита | Кондуктометрический |
| Метод измерения глюкозы | Кондуктометрический |
| Метод измерения креатинина | Амперометрический энзимный (саркозиносидаза) |
| Формула расчета бикарбоната | Формулы Severinghaus/NCCLS и Siggaard/Andersen |
| Формула расчета общего СО2 | Формулы Severinghaus/NCCLS и Siggaard/Andersen |
| Формула расчета избытка оснований крови | Формулы Severinghaus/NCCLS и Siggaard/Andersen |
| Формула расчета избытка оснований внеклеточной жидкости | Формулы Severinghaus/NCCLS и Siggaard/Andersen |
| Формула расчета сатурации О2 | Из измеренной величины рСО2 |
| Формула расчета общего гемоглобина | Из измеренной величины гематокрита |
| Коррекция измеренных значений рН и газов крови | По фактической температуре тела пациента по формулам Severinghaus и Kelman-Nunn |
| Единицы измерения параметров, выводимые в отчет: |  |
| Электролиты | Ммоль/л, мЭКв/л |
| Глюкоза | Ммоль/л, мг/дл |
| Азот мочевины | Ммоль/л и мг/дл |
| Креатинин | Мкмоль/л, мг/дл |
| Общий гемоглобин | Ммоль/л, г/дл |
| pH-нейтрализованный ионизированный кальций | Ммоль/л, мг/дл, мэкв/л |
| Общий СО2 | Ммоль/л |
| Бикарбонат | Ммоль/л |
| ВЕb | Ммоль/л |
| Вecf | Ммоль/л |
| Контрольные тесты: |  |
| Контроль качества расходных материалов | Наборы двухуровневого (нормальный и патологический) жидкостного контроля |
| Контроль работы анализатора | Встроенный, автоматический и в ручном режиме |
| Внешний контроль температуры | Картридж контроля температуры |
| Управление прибором: |  |
| Программа | Установка идентификационного номера оператора |
| Программа | Установка идентификационного номера пациента |
| Программа | Ввод оператором дополнительной информации, сопровождающей результаты теста |
| Программа | Автоматическая маркировка результатов анализа значениями даты и времени. |
| Программа | Установка сроков проведения контрольных тестов |
| Программа | Установка диапазона нормальных значений |
| Программа | Возможность установки пределов значений контрольных тестов |
| Программа | Установка диапазона значений, выводимых в отчет |
| Программа | Допуск к работе с анализатором только авторизованных операторов |
| Программа | Возможность блокировки прибора по истечении контрольного срока |
| Программа | Корреляция результатов тестов с результатами других анализаторов |
| Программа | Корреляция результатов при искусственном кровообращении |
| Внешнее устройство ввода данных | Автоматическое сканирование идентификационных данных картриджа, номеров оператора и пациента |
| Хранение информации и передача информации: |
| Хранение результатов пациентов | Не менее 200 результатов тестов |
| Хранение результатов жидкостного контроля | Не менее 150 результатов тестов |
| Хранение результатов электронного контроля | Не менее результатов 100 температурных/электронных тестов |
| Поиск тестов в базе данных | По идентификационному номеру, по дате и типу анализа |
| Защита от потери информации | Сохранение данных при отключении питания. |
| Передача данных | Серийный порт, внешний модем, LAN, автоматический и ручной режимы передачи информации |
| Печать результатов | Автоматическая, вместе с датой проведения и коммментариями на термопринтере |
| Программа-конфигуратор для ПК | Возможность конфигурирования системы, создание отчетов о тестах пациентов/контрольных тестах на персональном компьютере с помощью специальной программы, печать результатов на лазерном принтере |
| Физические параметры: |  |
| Размеры | Не более 292х242х127 мм |
| Вес без аккумулятора | Не более 2,4 кг |
| Температура инкубации образца | Не более 37ºС ± 1,0ºС |
| Время инкубации | В диапазоне не более 30-90с |
| Диапазон рабочей температуры | В диапазоне менее 15-30ºС |
| Диапазон температуры хранения | В диапазоне не менее 0-50ºС |
| Влажность | В диапазоне не менее 0-80% |
| Барометрическое давление | В диапазоне не менее 350-900мм рт.ст. |
| Комплектация: |  |
| Анализатор: | Не менее 1 |
| Термобумага, рулон | Не менее 1 |
| Аккумулятор | Не менее 2 |
| Руководство пользователя на русском языке | Не менее 1 |
| Зарядное устройство | Не менее 1 |
| АС-адаптер для сети переменного тока | Не менее 1 |
| Картридж контроля температуры | Не менее 1 |
| Блок питания | Не менее 1 |
| Картриджи определения газов крови, электролитов, гематокрита в упаковках по 25 штук | Не менее 2 упаковок |
| Картриджи определения газов крови в упаковках по 25 штук | Не менее 1 упаковки |
| Кабель для соединения с компьютером | Не менее |
| Термобумага | не менее 5 рулонов |
| Наборы жидкостного контроля |  |
| Набор двухуровневого контроля газов крови и электролитов pH, pCO2, pO2, Na, K, Ca, (30 амп.) | Не менее 1 |
| Набор двухуровневого контроля гематокрита (20 амп.) | Не менее 1 |
| Документы и гарантийные обязательства |  |
| Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев | Наличие |
| Авторизованный сервисный центр на территории РФ | Наличие |
| Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |
| Сертификат безопасности (соответствия) ГОСТ РФ | Наличие |
| Пользовательский тренинг на рабочем месте заказчика | Наличие |

Источник финансирования: средства РФПМ.

Место доставки: г.Реутов, ул. Ленина 2а.

Срок поставки: до 29 декабря  2007г.

Максимальная цена контракта: 320 000,00 руб. (Триста двадцать тысяч  рублей 00 коп.)

Извещение  о   проведении запроса котировок размещено на сайте   19 ноября  2007 года.

Дата окончания подачи котировочных заявок – 29 ноября 2007г.

До 17ч.00мин.  29 ноября 2007 года  поступили две котировочные заявки:

| № п/п | Дата и время поступления заявки | Наименование поставщика | Почтовый адрес поставщика | Цена предлагаемого контракта (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29.11.2007г. 15ч. 35мин. | ЗАО «ДРГ ТехСистемс» | 121248. г.Москва, наб. Тараса Шевченко, 3 Юр. адрес: 123610, Г.Москва, Краснопресненская наб., 12 | 316 035,00 |
| 2 | 29.11.2007г. 15ч. 45 мин. | ООО «АВИКС» | 127055, г.Москва, ул.Образцова, д.14 | 320 000,00 |

Цена предлагаемой продукции указана с учетом всех расходов, в том числе расходов на перевозку,  погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Рассмотрение и оценка поступивших   котировочных заявок:

В результате рассмотрения поступивших котировочных заявок на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок получены следующие результаты:

1. Все котировочные заявки - соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, предложенные цены не превышают максимальную цену контракта.

2. Предложение о наиболее низкой цене  поступило от ЗАО «ДРГ ТехСистемс» - 316 035,00 рублей (Триста шестнадцать тысяч тридцать пять рублей 00 коп.), стоимость продукции  указана с учетом всех расходов, в том числе расходов на перевозку, погрузо- разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Решение Единой комиссии:

1. Признать победителем в проведении запроса котировок цен на поставку портативного экспресс-анализатора биохимических параметров свежей цельной крови  для нужд МУ «ЦГБ г.Реутова» - ЗАО «ДРГ ТехСистемс», 121248. г.Москва, наб. Тараса Шевченко, 3, юр. адрес: 123610, г.Москва, Краснопресненская наб., 12,  подавшее котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок цен, и в которой указана наиболее низкая цена.

2. Передать, в течение 2-х рабочих дней, победителю в проведении запроса котировок - ЗАО «ДРГ ТехСистемс», один экземпляр данного протокола и проект контракта, составленный путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по  цене, предложенной победителем  – 316 035,00 рублей (Триста шестнадцать тысяч тридцать пять рублей 00 коп.).

3. Признать ООО «АВИКС» (адрес: 127055, г.Москва, ул.Образцова, д.14) участником размещения заказа, чье предложение о цене на продукцию содержит лучшие условия, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий.

Голосование: Решение принято единогласно.

Председатель Единой комиссии,

от имени муниципального заказчика:                                                                           Лакунин К.Ю.

Заместитель председателя Единой комиссии:                                                              Варчак В.А.

Члены Единой комиссии:    	                                                                                        Свитко Д.Р.

Дудин В.А.

Садкова М.В

Солодовникова Г.Ф.